## Slide 1: Je odhad glomerulární filtrace ze sérového kreatininu u dětí s onemocněním ledvin opravdu spolehlivý?
Magdaléna Fořtová, Bruno Sopko, Richard Průša, Tomáš Seeman
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
FONS 2022

## Slide 2: Cíle studie
Porovnání metod stanovení sérového kreatininu (S-Kr)
Zhodnocení vlivu použité metody na odhad glomerulární filtrace (eGFR) u dětí s onemocněním ledvin

## Slide 3: Soubor pacientů a metody
168 dětí (102 chlapců, 66 dívek)
Akutní nebo chronické onemocnění ledvin
Věk: medián 12,8 let (1,7 – 15,9 let)
Stanovení kreatininu Jaffého metodou a enzymově
Analyzátor Advia 1800 (Siemens, USA)
Odhad GFR: Schwartzův vzorec

## Slide 4: Enzymová kolorimetrická metoda
Jaffého metoda
HMMPS: N-(3-sulfopropyl)-3-methoxy-5-metylanilin
Stanovení sérového kreatininu
Interference:
Pozitivní: glukóza, kyselina močová, askorbát, acetacetát, pyruvát, bílkovina, hemoglobin, lipémie, léky (cefalosporiny, streptomycin, trimetoprim, cimetidin, kyselina acetylsalicylová…)
Negativní: bilirubin, hemoglobin F, furosemid, dopamin, dobutamin
Interference:
Pozitivní: β-hydroxybutyrát (nikoliv acetoacetát), lidocain, flucytosin
Negativní: bilirubin, dopamin, dobutamin, hemoglobin, lipémie
Referenční metoda:
hmotnostní spektrometrie s izotopovou dilucí

## Slide 5: Výsledky Lineární závislost enzymově a Jaffého metodou stanoveného kreatininu

## Slide 6
Výsledky měření kreatininu Jaffého metodou jsou zatíženy systematickou chybou v závislosti na koncentraci kreatininu: v oblasti koncentrací nižších než cca 130 μmol/l pozitivní, ve vyšších koncentracích negativní.
Zima T et al. (2009): Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace
Lamb EJ et at. (2005): Susceptibility of glomerular filtration rate estimations to variations in creatinine methodology: a study in older patients. Ann Clin Biochem.

## Slide 7: Schwartzův vzorec
eGFR = (F . výška)/S-Kr [ml/min/1,73 m2]
výška v cm, S-Kr v µmol/l
 | Faktor F (S-Kr Jaffého metodou) | Faktor F (enzymový S-Kr)
Věk do 1 roku | 39,8 29,2 u předčasně narozených | 36,5
Dívky, věk od 1 do 18 let | 48,6 | 36,5
Chlapci, věk od 1 do 12 let | 48,6 | 36,5
Chlapci, věk od 12 do 18 let | 61,9 | 36,5
(Schwartz, 2009)

## Slide 8
Parametr | S-Kr [μmol/l] |  | p | eGFR [ml/min/1,73 m2] |  | p
Metoda | Jaffé | Enzymová | 0,0012 | Jaffé | Enzymová | 0,0013
Průměr ± SD | 143,4 ± 128,8 | 134,7 ± 150,7 |  | 80,8 ± 36,6 | 75,3 ± 45,1 | 
Medián | 96,5 | 78,0 |  | 87,9 | 70,5 | 
Rozpětí | 30,2 – 826,4 | 15,0 – 927,0 |  | 177,0 – 7,1 | 267,5 – 4,9 | 

## Slide 9
S-Kr ˂ 200 μmol/l: Jaffého metoda vyšší u všech pacientů (N = 134), ale eGFR nižší jen u 47 pacientů (35 %):
  S-Kr ˂ 60 μmol/l (N = 30): eGFR Jaffého metodou nižší
  S-Kr 60 – 100 μmol/l (N = 58): eGFR Jaffého metodou nižší u 17 pacientů (vyšší u 41!)
  S-Kr 100 – 200 μmol/l (N = 46): eGFR Jaffého metodou vyšší u všech pacientů!
S-Kr 200 – 250 μmol/l (N = 15): S-Kr oběma metodami prakticky identický, eGFR Jaffého metodou vyšší u všech pacientů
S-Kr > 250 μmol/l (N = 19): Jaffého metoda nižší u všech pacientů, eGFR Jaffého metodou vyšší u všech pacientů

## Slide 10
Chart: číslo pacienta
Jaffého metoda | 15.2254 | 15.575 | 31.9239 | 34.3337 | 34.516 | 36.1373 | 41.8304 | 40.1867 | 45.6587 | 45.4801 | 45.7033 | 48.1095 | 46.871 | 47.724 | 57.051 | 58.2429 | 71.1835 | 69.8395 | 72.4485 | 76.8364 | 74.053 | 72.794 | 82.5293 | 81.998 | 77.1486 | 79.4447 | 83.3599 | 82.8884 | 85.1216 | 87.9786 | 85.2238 | 94.6795 | 94.9277 | 91.8792 | 96.346 | 97.544 | 101.3356 | 101.1951 | 110.8455 | 101.3028 | 125.6702 | 103.0078 | 108.9105 | 108.8974 | 109.5414 | 108.9773 | 105.0386 | 115.2268 | 114.4966 | 124.3739 | 123.1534 | 147.6026 | 134.8594 | 130.1676 | 126.6022 | 149.1778 | 143.85
Enzymová metoda | 7.7112 | 8.9372 | 19.0927 | 20.8223 | 20.8294 | 21.9927 | 25.92 | 26.4 | 27.3782 | 28.354 | 28.7354 | 29.4698 | 30.0276 | 30.9073 | 36.8421 | 37.509 | 45.9574 | 48.7218 | 49.4286 | 49.8898 | 51.7686 | 52.0976 | 54.1513 | 54.9474 | 55.4862 | 57.1376 | 57.1546 | 59.5385 | 60.2609 | 63.9184 | 67.1707 | 68.5895 | 69.2903 | 69.2903 | 72.809 | 74.5116 | 76.3902 | 79.3846 | 81.1139 | 81.8182 | 82.1538 | 85.6364 | 87.7183 | 88.5714 | 90.2535 | 91.3043 | 93.8361 | 97.4483 | 97.4483 | 97.791 | 101.25 | 106.2 | 109.8305 | 117.3333 | 123.2308 | 134.0426 | 134.7907
Chart: sérový kreatinin (umol/l)
Jaffého metoda | 672.7 | 657.6 | 299.2 | 278.2 | 288.4 | 267.5 | 247.6 | 220.5 | 228.1 | 225.2 | 224.1 | 210.5 | 222.2 | 212.2 | 176.5 | 171.9 | 145.5 | 148.3 | 137.4 | 131.8 | 135.2 | 140.7 | 124.8 | 122.1 | 125.3 | 125.3 | 106.3 | 119.4 | 104.1 | 113.8 | 103.3 | 110 | 108.5 | 112.1 | 107.5 | 105 | 98.8 | 97.8 | 92.4 | 99.4 | 81.5 | 87.7 | 91.4 | 81.9 | 93.5 | 92.4 | 87.1 | 78.4 | 78.9 | 84.2 | 84.1 | 69 | 76.8 | 77.8 | 80.9 | 67.5 | 64.4
Enzymová metoda | 831 | 717 | 313 | 287 | 299 | 275 | 250 | 210 | 238 | 226 | 223 | 215 | 217 | 205 | 171 | 167 | 141 | 133 | 126 | 127 | 121 | 123 | 119 | 114 | 109 | 109 | 97 | 104 | 92 | 98 | 82 | 95 | 93 | 93 | 89 | 86 | 82 | 78 | 79 | 77 | 78 | 66 | 71 | 63 | 71 | 69 | 61 | 58 | 58 | 67 | 64 | 60 | 59 | 54 | 52 | 47 | 43
Sérový kreatinin a eGFR (Jaffé vs. enzymový kreatinin) u chlapců s onemocněním ledvin starších 12 let

## Slide 11: eGFR odvozená z Jaffého vs. enzymového kreatininu u dětí se selháním ledvin (eGFR (enz) ˂ 15 ml/min/1,73 m2) (N= 15; 7 chlapců; věk: medián 10,3 let; 1,7 – 15,9 let)
Chart: číslo pacienta
Jaffého metoda | 7.1307 | 8.4097 | 10.8885 | 10.6521 | 15.2254 | 13.3128 | 15.575 | 13.2925 | 14.5121 | 15.6522 | 18.4942 | 18.5017 | 18.0418 | 18.8203 | 20.834
Enzymová metoda | 4.8471 | 5.5534 | 7.2353 | 7.2518 | 7.7112 | 8.546 | 8.9372 | 9.2647 | 9.641 | 10.7692 | 12.9231 | 12.9231 | 13.0065 | 13.0331 | 14.5232

## Slide 12: Závěr
Odhad GFR závisí na přesnosti měření sérového kreatininu a koeficientu F ve Schwartzově vzorci.
Do hodnoty S-Kr 60 μmol/l Jaffého metodou byly hodnoty eGFR podle očekávání nižší s vyšším S-Kr ve srovnání s enzymovou metodou.
Hodnoty eGFR byly paradoxně vyšší u všech pacientů se S-Kr nad 100 μmol/l při použití Jaffého metody. Tento paradox byl patrný zejména u dospívajících chlapců, a to především kvůli odlišnému koeficientu F použitému pro výpočet eGFR.
Tyto vlivy mohou mít závažné klinické důsledky především u dětí s pokročilým chronickým onemocněním ledvin stadia 4 a 5, kdy enzymová metoda poskytuje významně nižší hodnoty eGFR.